Ostrów Mazowiecka, dnia 06.11.2017r.

SPZZOZ.XII.381.26-2/2017                   	 Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę 
                 sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu  
                 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wyjaśnia:

Pytania:

Odpowiedź – Według SIWZ, nie wydzielamy.

Odpowiedź – Tak, wymagamy.

- Dotyczy  PAKIET NR2 Kardiomonitor: „Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania kardiomonitora  porównywalnej lub wyższej klasy z ekranem 12,1” z utrzymaniem wymaganych ilości akcesoriów, warunków gwarancyjnych oraz opcji pomiarowych? Oferowane przez nas urządzenia przedstawia załączona poniżej tabela z opisem technicznym.

| Lp. | Wymagania techniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |
|  | Ekran LCD o przekątnej 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość 1280x800 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5 kg. IPX1. | TAK |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję, bez jakichkolwiek wiatraków w środku. | TAK |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |
|  | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran 7 EKG - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | TAK |
|  | Pamięć 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | TAK |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK |
|  | Alarmy - 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. | TAK |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo. | TAK |
|  | Pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z 3 wycinkami krzywych. | TAK |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy do 1,5 godziny (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora. Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii. | TAK |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |
|  | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. Możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu | TAK |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja 10 rodzajów zaburzeń rytmu. Pomiar HR w zakresie 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. Możliwość prezentacji krzywej EKG w układzie kaskady. | TAK |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie 3-150 odd./min. | TAK |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo bądź FAST. | TAK |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do 30 sekund. | TAK |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |
|  | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | TAK |
|  | Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: w strumieniu bocznym typu Respironics. Zakres pomiarowy 0-150 mmHg. | TAK |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, czytnik kodów kreskowych, rzut serca metodą termodylucji bądź bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | TAK, opcjonalna konfiguracja |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 23 typów zaburzeń rytmu. Prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. | TAK, opcjonalna konfiguracja |
|  | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych- 2szt - przewód NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec typu klips - przedłużacz SpO2 -zestaw do pomiaru kanografii - 1 bateria. | TAK |
|  | WARUNKI GWARANCJI wg specyfikacji SIWZ |  |

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dot. Pakiet 1, Zad.I: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego  o poniższych parametrach:

| Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja prędkości |  |  |  | X |  |
| Regulacja siły |  |  |  | X |  |
| Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |  | X |  |
| Przerwa w trakcie zgięcia |  |  |  | X |  |
| Funkcja rozgrzewki „Warm up” |  |  |  | X** z menu |  |
| Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia |  |  |  | X |  |
| Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu |  |  |  | X |  |
| Zakres ruchu w st. kolanowym |  |  |  | -10° ¸120° |  |
| Zakres ruchu w st. biodrowym | 7° ¸ 115° |
| Prędkość ruchu | 0.8°/sekundę ¸ 3,5°/sekundę |
| Siła | 0 – 40kg |
| Zasilanie | 220V/60Hz |
| Klasa | 1B Standard EN60601-1 |
| Waga |  |  |  | 9,5kg |  |
| Konstrukcja |  |  |  | możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień |  |

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dot. Pakiet 1, Zad.II: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie do terapii ultradźwiękowej o parametrach:

- dwie częstotliwości robocze: 1, 3MHz,

- moc wyjścia 15 W (5cm2 1 MHz lub 3MHz),

- intensywność 2W/cm2 (tryb ciągły), 3W/cm2 (tryb impulsowy),

- praca ciągła i impulsowa (10-100% cyklu roboczego – co 10%),

- automatyczne dostrojenie do aktualnie pracującej głowicy,

- brak sprzężenia głowicy sygnalizowany wizualnie i akustycznie,

- realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzęgania i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu).

- współpraca z aparatami do elektroterapii,

- głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym.

- gromadzenie danych pacjentów,

- rodzaj schorzenia,

- spis zabiegów wykonywanych pacjentowi,

- indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta,

- możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia.

- kartoteka pacjenta pozwala na bezpośredni dostęp do wykonanych zabiegów, a tym samym daje możliwość szybkiego powtarzania zabiegu.

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 390 x 328 x 230

- Waga [kg]: 4,6

- głowica ultradźwiękowa dwuczęstotliwościowa 1 i 3 MHz – 5cm2,

- żel do ultradźwięków,

- kabel zasilający,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 1, Zad.III: „Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o poniższych nie gorszych parametrach:

  wa niezależne kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu

  Definiowalne programy "ulubione"

  Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi,

  Bank ok. 120 gotowych programów terapeutycznych,

  Automatyczne wyliczanie krzywej I/T

  Wprowadzanie własnych programów terapeutycznych,

  Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie (CC/CV)

  Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP),

  Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych (TONOLIZA),

  Programy urologiczne,

  Współpraca z aparatami do ultradźwięków i terapii podciśnieniowej,

  Duży czytelny wyświetlacz

  Łatwość i prostota obsługi

  Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim.

- Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone),

- IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%),

- Prądy Traebert'a – impuls prostokątny (2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa),

- Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów terapeutycznych o różnych zakresach przemiatania i różnym zastosowaniu, np. rozluźniającym, wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),

- Impolsy trójkątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s

- Impulsy prostokątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s

- Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz o różnym zastosowaniu, np. wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),

- Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 500 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępne programy terapeutyczne: TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST" - paczki impulsów, stymulacja pobudzająca wydzielanie endorfin),

- Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 0-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym (tzw. Prąd interferencyjny)

- Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym),

- Stymulacja niską częstotliwością „Muscle" ( dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),

- Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50-1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 2-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy),

- HV stymulacja wysokonapięciowa - zakres regulacji częstotliwości 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie czasu trwania impulsu.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu nr. 2 (Kardiomonitor): „Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy, realizujący wymagane w zestawieniu parametrów granicznych funkcje pomiarowe, oferujący dłuższą gwarancję (36 miesięcy), pozwalający na znacznie dłuższy czas pracy na akumulatorze (ponad 7 godzin), oferujący w komplecie dodatkowe funkcje (jak np. kalkulatory, MEWS) oraz dodatkowe wyposażenie (jak, np. system mocowania do ściany lub statyw jezdny – do wyboru) różniący się względem aktualnych zapisów jak niżej:

Ad. 7, 8 - wyposażony w ekran o rozdzielczości 800x600 pikseli (zapewniający pełną czytelność przy wielkości ekranu 12,1”) bez regulacji kontrastu (regulacja wyłącznie jasności jest powszechnie stosowana i wystarczająca dla obrazów z czarnym tłem);

Ad. 13 - zapewniający konfigurację przez użytkownika 6 ekranów (w tym ekran dużych cyfr);

Ad. 16 - pozwalający na wygodne programowanie progów alarmowych przez użytkownika z jednego czytelnego menu, lecz ze względów bezpieczeństwa nie pozwalający na automatyczne ustawianie progów alarmowych przez algorytm;

Ad. 17, 18 - pozwalający na zapamiętanie i przenoszenie wszystkich możliwych do monitorowania wartości liczbowych i fal dynamicznych przez okres 48 godzin;

Ad. 20 - pozwalający na jednoczesną obserwację do 7 odprowadzeń i 7 wartości ST z kabla 5-żyłowego i jednego odpowadzenia i jednej wartości ST z kabla 3-żyłowego (jednoczesne monitorowanie więcej niż jednego odprowadzenia z kabla 3-żyłowego nie niesie żadnej wartości diagnostycznej i nie może być wykorzystywane do stawiania diagnozy - zgodnie z instrukcjami producentów oferującymi taką funkcjonalność),

- oferujący analizę 16 typów arytmii z możliwością rozbudowy do 26,

- z regulowanym alarmem bezdechu w zakresie od 10 do 40 sekund;

Ad. 21 – wyposażony w moduł SpO2 w technologii własnej producenta, o potwierdzonej badaniami zbieżności we wskazaniach z technologią Nellcor, pozwalającej na pomiar tętna obwodowego w zakresie 25-300bpm, z automatyczną kalibracją czułości świecenia diody (bez konieczności wyboru przez użytkownika), bez systemu SatSeconds, (dodatkowo wyposażony w znacznie wygodniejszy silikonowy czujnik SpO2 na palec);

Ad. 23. - pozwalający na pomiar ciśnienia IBP w zakresie -50 – 300mmHg;

Ad. 24. - oferujący regulację czasu bezdechu w zakresie 10-40s;

Ad. 26 - posiadający wbudowany moduł pomiaru temperatury w 2 kanałach,

- umożliwiający rozbudowę o rejestrator termiczny z wydrukiem 3 krzywych jednocześnie,

- nie pozwalający na dodatkową rozbudowę o kolejne kanały IBP (poza tym wbudowanym)

- nie pozwalający na rozbudowę o ciągły pomiar rzutu serca?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 / 746 37 03