Załącznik Nr 2

…………………………			……………………………….dnia………………

pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2020/tak |  |
| A. | Statyw |  |  |
|  | mocowanie statywu angiografu na podłodze | TAK |  |
|  | głębokość ramienia C, powyżej 90 [cm]. głębokość ramienia C oznacza przestrzeń pomiędzy promieniowaniem centralnym, a wewnętrzną płaszczyzną statywu w pozycji statywu LAO/RAO Oo oraz CRAN/CAUD Oo za głową pacjenta, dostępną dla ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | TAK, podać |  |
|  | położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie głowy, szyji, klatki piersiowej, kończyn górnych, kończyn dolnych do tętnic biodrowych włącznie – bez konieczności zmiany pozycji pacjenta | TAK |  |
|  | zakres obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole wyrażony w [cm] | Podać |  |
|  | szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu w pozycji statywu za głową pacjenta, min. 18 °/s | TAK, podać |  |
|  | szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu w pozycji statywu za głową pacjenta, min. 18 °/s | TAK, podać |  |
|  | angulacja w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie LAO, min. 1050 | TAK, podać |  |
|  | angulacja w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie RAO, min. 105º | TAK, podać |  |
|  | angulacja w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie CRAN, min. 45º | TAK, podać |  |
|  | angulacja w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie CAUD, min. 45º | TAK, podać |  |
|  | elektryczne umiejscawianie statywu w pozycji parkingowej i z boku pacjenta | TAK |  |
|  | pamięć pozycji statywu, powyżej 55 | TAK, podać |  |
|  | pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej - oferowane rozwiazanie techniczne umożliwiające mocowanie pulpitu do stołu zabiegowego | TAK, podać |  |
|  | interfejs do obsługi angiografu w sali zabiegowej w postaci panelu dotykowego przy stole pacjenta | TAK, podać |  |
|  | system zabezpieczenia pacjenta przed kolizją- czujniki bezdotykowe | TAK, podać |  |
|  | Silnikowe przemieszczanie statywu do pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie z boku stołu pacjenta z obu jego stron celem uwidocznienia tętnicy promieniowej realizowane zmotoryzowanym ruchem statywu. Zamawiający uzna warunek uwidocznienia tętnicy promieniowej za spełniony w przypadku realizacji wymogu poprzez połączenie zmotoryzowanego ruchu statywu oraz obrotu stołu pacjenta. | TAK |  |
| B | Stół pacjenta |  |  |
|  | stół zabiegowy kolumnowy zakotwiczony w podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej | TAK |  |
|  | Kąt obrotu stołu min 240° | TAK, podać |  |
|  | sterowanie silnikiem elektrycznym do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż 28 [cm] | TAK, podać |  |
|  | przesuw wzdłużny blatu pacjenta, min. 100 [cm] | TAK, podać |  |
|  | przesuw poprzeczny blatu pacjenta, min. 14 [cm] | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta, powyżej 160 [kg] | TAK, podać |  |
|  | długość blatu pacjenta, min. 316 [cm] | TAK, podać |  |
|  | pochłanialność blatu pacjenta wraz materacem poniżej 1,5 [mmAl] | podać |  |
|  | dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50kg. | TAK |  |
|  | pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali zabiegowej - oferowane rozwiązanie techniczne umożliwiające mocowanie pulpitu do stołu zabiegowego | TAK |  |
| C | Akcesoria do stołu pacjenta |  |  |
|  | Materac pokrywający całą długość stołu, podkładka pod ramię do zabiegów przeprowadzanych z nakłucia tętnicy promieniowej | TAK |  |
|  | stabilizator ułożenia głowy | TAK |  |
|  | podpórki pod ramiona wzdłuż stołu, przezierne dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | statyw na płyny infuzyjne | TAK |  |
|  | kurtyna RTG mocowane na szynie do stołu zabiegowego, zmywalna, bez obszyć z tkaniny, wykonana z jednego kawałka gumy ołowiowej, dzielona w 1/3 części dla lepszej osłony lekarza wykonującego zabieg | TAK |  |
|  | szyba ołowiowa oraz lampa zabiegowa, jednopunktowa (min. 600 lux) montowane sufitowo na wspólnym zawiesiu | TAK |  |
| D | Generator |  |  |
|  | pomiar dawki powierzchniowej promieniowania wraz z prezentacją sumarycznej dawki z fluoroskopii i akwizycji na wyświetlaczu w sali zabiegowej oraz monitorze w sterowni | TAK |  |
|  | automatyczne ustawianie kV i mA bezpośrednio przed serią | TAK |  |
|  | moc, min. 100 [kW] | TAK, podać |  |
|  | maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą dla min. 10 minut | podać |  |
|  | minimalny czas ekspozycji: nie większy niż 3 [ms] | TAK, podać |  |
|  | automatyczny dobór parametrów akwizycji na podstawie wartości fluoroskopii | TAK |  |
|  | czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego z zachowaniem wszelkich ruchów stołu i ramienia | podać |  |
|  | pulsacyjne promieniowanie rtg o częstotliwości w zakresie min. 0,5 - 30 pulsów/sek. | TAK |  |
| E | Lampa RTG |  |  |
|  | pojemność cieplna anody powyżej 3 500 [kHU] | TAK, podać |  |
|  | pojemność cieplna kołpaka powyżej 6 000 [kHU] | TAK, podać |  |
|  | wymiar najmniejszego ogniska, max. 0,5 [mm] | TAK, podać |  |
|  | przysłona prostokątna, filtry półprzepuszczalne (klinowe) | TAK, podać |  |
|  | dostępna dodatkowa filtracja promieniowania mmCu] | TAK, podać |  |
|  | dostępna liczba częstotliwości fluoroskopii w zakresie min : 4 - 30 pulsów/sek. | podać |  |
|  | dostępne liczba częstotliwości akwizycji w zakresie min : 4 - 30 pulsów/sek. | podać |  |
|  | dostępna liczba częstotliwości fluoroskopii i akwizycji poza powyższym minimalnym zakresem | podać |  |
|  | zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej wyzwalanie akwizycji RTG z pomieszczenia sterowni | TAK, podać |  |
|  | włącznik ekspozycji fluoroskopii i akwizycji w sali badań | TAK |  |
|  | funkcja automat. przełączenia ogniska, umożliwiajaca dokończenie zabiegu w razie wystapienia awarii lampy RTG | TAK |  |
|  | System redukcji promieniowania resztkowego – sterowanie fluoroskopii siatką | TAK |  |
| F | Rentgenowski tor obrazowania z płaskim detektorem |  |  |
|  | detektor płaski cyfrowy o wymiarze przekątnej pola widzenia min. 28 [cm]max 32 cm | TAK, podać |  |
|  | rozmiar piksela detektora, Poniżej ≥200 [μm] | TAK, podać |  |
|  | maksymalny FOV | podać |  |
|  | ilość dostępnych pól obrazowych, min 4 | TAK, podać |  |
|  | wartość typowa DQE dla detektora, min. 70% | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne obudowy detektora | podać |  |
|  | silnikowy, automatyczny (bez ingerencji Obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora obrazu przy zmianie pozycji statywu zza głowy Pacjenta do pozycji z boku stołu bez zmiany pola widzenia detektora lub rozwiązanie elektroniczne | TAK |  |
|  | automatyczny obrót obrazu przy zmianie pozycji statywu wokół pacjenta dla detektora prostokątnego | TAK |  |
| G | Monitory |  |  |
|  | zawieszenie dla monitora/monitorów LCD na sali zabiegowej umożliwiające min. odsunięcie monitora /monitorów od stołu pacjenta, obrót i zmianę wysokości położenia całego zestawu | TAK |  |
|  | obrazy prezentowane na monitorach min. 19": - obraz live, - obraz referencyjny, - obraz sygnałów ze stacji hemodynamicznej, obraz ze stacji realizującej funkcję wzmocnienia stentów wieńcowych. dopuszcza się możliwość jednoczesnej prezentacji obrazu live i referencyjnego na wspólnym monitorze o przekątnej min 27” | TAK |  |
|  | zaoferowane monitory muszą spełniać wymogi obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej opisane na stronie nr 94 | TAK |  |
|  | interfejs użytkownika wyświetlany na sali zabiegowej prezentuje min.: angulacja lampy RTG - wartość kąta, stan temperatury lampy RTG, odległość ognisko lampy/detektor, wysokość stołu, wielkość powiększenia, dawka na skórę pacjenta, stoper, piktogram skopia/akwizycja | TAK |  |
| H | System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja |  |  |
|  | głębokość przetwarzania, min. 12 bit | TAK |  |
|  | matryca akwizycyjna, min. 1024 x 1024 | TAK |  |
|  | zakres szybkości zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024, min. 4 do 30 [obr/s] | TAK, podać |  |
|  | pamięć obrazów na HDD: minimum 100 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x 12 bitów bez kompresji stratnej | TAK, podać |  |
|  | fluoroskopia niskodawkowa z obniżoną dawką na impuls względem standardowej fluoroskopii | TAK |  |
|  | długość sekwencji sceny angiograficznej min. 60 [s] | TAK, podać |  |
|  | angiograf zapewnia możliwość edycji i zapamiętywania programów akwizycji dla różnych rodzajów badań i badanych narządów, min. 20 programów | TAK, podać |  |
|  | angiograf zapewnia możliwość edycji i zapamiętywania programów fluoroskopii dla różnych rodzajów badań i badanych narządów, min. 20 programów | TAK, podać |  |
|  | ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK, opisać |  |
|  | Przeglądanie obrazów, wykonywanie pomiarów, zmian progamów anatomicznych, kopiowanie obrazów na monitor referencyjny w trakcie trwania fluoroskopii- funcjonalnośc reazlizowana przez system komputerowy angiografu lub stację postprocessingową | TAK |  |
|  | zoom w postprocessingu | TAK |  |
|  | funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | TAK |  |
|  | zainstalowana funkcja zapamiętywania ostatniej fluoroskopii na HDD jako sceny akwizycyjnej ( min. 450 obrazów) | TAK,opisać |  |
|  | specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów | TAK, opisać |  |
|  | analiza stenoz - opcja kardiologiczna (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) | TAK, opisać |  |
|  | pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni i na sali zabiegowej | TAK |  |
|  | pulpit sterowniczy systemu cyfrowego na sali zabiegowej w postaci ekranu dotykowego montowanego do stołu zabiegowego | TAK |  |
|  | realizacja wszystkich dostępnych w aparacie funkcji z pulpitu sterowniczego w sterowni oraz w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyniowych i obwodowych na obrazach 2D) | TAK |  |
|  | odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM 3.0 (wcześniej lub na innych aparatach) CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stację postprocessingową wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej | TAK |  |
|  | nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i/lub DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych badań na PC. Funkcjonalność realizowana przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stacje postprocessingową | TAK |  |
|  | odtworzenie na zewnętrznym komputerze nagranego badania z przeglądarką DICOM, od momentu włozenia nośnika (CDR i/lub DVD) do napędu do momentu otwarcia badania, max. 40 [s] | TAK |  |
|  | zapis raportów o dawce promieniowania w formacie DICOM z możliwością dogrania raportu na płytę CD-R | TAK |  |
|  | funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych na zdefiniowanym węźle sieciowym w miarę akwizycji scen. | TAK |  |
|  | interfejs DICOM 3.0, min. DICOM Send, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM Storage. Funkcjonalność realizowana przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stacje postprocessingową | TAK |  |
|  | interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |
|  | Stacja hemodynamiczna |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie. Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku transferu danych demograficznych ze stacji hemodynamicznej do systemu cyfrowego angiografu. | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca wyświetlanie przebiegów i mierzonych wartości oraz komunikację z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym i monitor/monitory w sterowni | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 50 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji hemodynamicznej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | TAK |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | TAK |  |
|  | System wyposażony w najbardziej zaawansowane rozwiązania wśród oferowanych dla danego producenta w obszarze poprawy jakości obrazowania i redukcji dawki otrzymanej przez pacjenta- algorytmy potwierdzone minimum 3 niezależnymi badaniami klinicznymi po 2015r. lub detektory o krystalicznej strukturze scyntylatora lub sieci neuronowe dynamicznie sterujące parametrami ekspozycji i akwizycji. | TAK/Podać |  |
|  | Fartuchy radiologiczne: 4 komplety dwuczęściowe; 2 komplety jednoczęściowe ( rozmiary zostaną ustalone na etapie dostawy). | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną integrację z systemem HIS/Pacs i RIS jaki posiada szpital: HIS; dostawca ASECO PACS; dostawca Alteris Koszt licencji i wdrożenia na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | POMPA DO KONTRAPULSACJI |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2020 rok Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK /Podać |  |
|  | Modułowa budowa pompy | Tak |  |
|  | Kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu min. 12” | TAK /Podać |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Praca pompy w trybach min. Automatyczny, półautomatyczny | TAK /Podać |  |
|  | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji min. Sygnałem, EKG, falą ciśnienia | TAK /Podać |  |
|  | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na skuteczną kontrapulsację w zakresie 40 do 200 bpm | TAK /Podać |  |
|  | Drukarka termiczna dwukanałowa | Tak/Podać |  |
|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze min. 25 mm/s | TAK /Podać |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów: - wyciek helu - niskiego ciśnienia - utrata wyzwalania EKG - odklejenie elektrod - nieprawidłowości komputera sterującego pracą pompy | TAK /Podać |  |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków | Tak |  |
| 130. | Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania – bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji. | Tak |  |
| 131 | Pompa przystosowana do współpracy z cewkami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia. | Tak |  |
| 132 | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy bez przerywania terapii | Tak |  |
| 133 | Urządzenie przystosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu przez karetkę i lotniczego. | Tak |  |
| 134 | Zasilanie sieciowe 220V (+/- 10%). 50Hz Zasilanie akumulatorowe min. 3h | Tak |  |
| 135 | W zestawie dla każdej z pomp - butle z helem wielokrotnego użytku, min po 3 sztuki -kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy - papier do drukarki | TAK /Podać |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem, Sterowanie urządzeniem poprzez ekran dotykowy; Zakres prędkości wymuszonego przepływu minimum 0,1-45 ml/s; zakres ciśnienia programowalnego minimum 100-1200 psi; Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s; Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe- możliwość zaprogramowania do4 faz; Możliwość zapisania w pamięci urządzenia minimum 40 protokołów badań oraz przechowywania historii- co najmniej 50 ostatnich wstrzyknięć; Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie; Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta; Menu wstrzykiwacza w języku polskim. Instrukcja obsługi wstrzykiwacza „krok–po-kroku” wyświetlana na panelu sterującym; Możliwość zastosowania trybu zmiennego przepływu–regulacja prędkości przepływu środka kontrastowego za pomocą kontrolera ręcznego; Czujnik położenia głowicy zabezpieczający przed przypadkowym wstrzyknięciem; Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe. | TAK/Podać |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 136 | Okres gwarancji – min. 12 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 137 | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 138 | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego aparatu przez okres min. 12 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 139 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max.24 godz.). | Tak/Podać |  |
| 140 | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 5 dni robocze). | Tak/Podać |  |
| 141 | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy. | Tak/Podać |  |
| 142 | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów aparatu w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta. | Podać |  |
| 143 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
| 144 | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania aparatu na terenie Polski. | Podać |  |
| 145 | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego. | Do 10 lat od daty zakupu/Tak |  |
| 146 | Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak/Podać |  |

- Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywanym wcześniej przez innego użytkownika, jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób  uprawnionych