Ostrów Mazowiecka, dnia 17.05.2016r.

SPZZOZ.XII.381.8-2/2016

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                   przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro     
                   na dostawę aparatury medycznej i wyposażenia medycznego dla potrzeb 
                   Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  
                  Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Pytanie do pkt. 30 – Aparat  EKG – „Czy zamawiający dopusci aparat EKG z możliwością przesyłu badań do pamięci USB lub na maila pośrednio, za pomocą dołączonego oprogramowania?”

Ad. 1 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy zamawiający wymaga, aby aparat EKG miał możliwość podłączenia do kardiologicznej platformy medycznej, umożliwiającej integracje z pracującym w szpitalu systemem informatycznym?”

Ad. 2 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 3 Załącznik nr 2 do SIWZ, Poz. 10: „Stół wyposażony w : system kół jezdnych z blokadą, wieszak na podkład , półki boczne , podłokietniki. Co Zamawiający rozumie przez półki boczne? Jaką mają pełnić funkcję? Czy Zamawiający miał na myśli zabezpieczenia boczne mające zabezpieczyć pacjenta przed zsunięciem się z leża?”

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 3 - Poz. 11 – „Długość min. 200cm, szerokość 60/70/80 cm, wysokość 48-100 cm. ; „Czy Zamawiający dopuści stół o wysokości regulowanej w zakresie 49-95cm? Jednocześnie 
w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.”

Ad. 4 - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet  Nr 3 Poz. 12, Regulacja kąta podgłówka -70° do 40° : „Czy Zamawiający dopuści stół 
o regulacji kąta podgłówka -35° do 45°? Jednocześnie w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.”

Ad. 5 – Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 8: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG pracujący w trybie auto lub manual ?”

Ad. 6 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 9: „Czy Zamawiający zamiast panelu dotykowego dopuści szczelną i odporną na dezynfekcję klawiaturę funkcyjną? Zwracamy uwagę że panel dotykowy nie nadaje się do dezynfekcji co może być problematyczne podczas utrzymywania reżimu higienicznego w szpitalu. Ponad to aparat wyposażony jest w większy niż wymagany ekran o przekątnej 7 cali.”

Ad. 7 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 11: „Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z przesuwem papieru 5, 25, 50 mm/s ?”

Ad. 8 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z długością zapisu badania automatycznego 10 sekund ?”

Ad. 9 - Tak, dopuszczamy.

- Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 14: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z szerokością papieru do wydruku 110mm ? Różnica pomiędzy oferowanym a wymaganym jest nieznaczna, a pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę.”

Ad. 10 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 16: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną na 300 badań, z możliwością zapisania dodatkowych 200 badań na karcie SD ?”

Ad. 11 – Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 19: „Czy Zamawiający zamiast panelu dotykowego dopuści szczelną i odporną na dezynfekcję klawiaturę funkcyjną? Zwracamy uwagę że panel dotykowy nie nadaje się do dezynfekcji co może być problematyczne podczas utrzymywania reżimu higienicznego w szpitalu.”

Ad. 12 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 22: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeni ?”

Ad. 13 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 24: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych 20 Hz i 40 Hz? Pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwi nam złożenie oferty w postępowaniu.”

Ad. 14 - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 30: „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości eksportu badań do pamięci USB i na skrzynkę email, natomiast z łatwą możliwością eksportu danych na kartę SD ?”

Ad. 15 – Zgodnie z SIWZ.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 40: „Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści: Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 4 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?”

Ad. 16 – Według SIWZ.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 39: „Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta 
z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?”

Ad. 17 – Tak.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy), par. 4 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych kara umowna wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym wnosimy, aby kara umowna za każdy dzień zwłoki stanowiła procentową wartość przedmiotu umowy w zakresie 0,1- 0,2 %.

Ad. 18 – Według SIWZ.

- PAKIET NR 2 – APARAT EKG, Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – „Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIWZ poprzez usunięcie wymogu wypisania adresów podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca? Czy Wykonawca może załączyć swoją listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (ponad 6000 podmiotów), wymienionych tylko z nazw? Biorąc pod uwagę dużą ilość podmiotów wchodzących 
w skład grupy kapitałowej, pozytywna odpowiedź Zamawiającego znacznie zmniejszyłaby objętość oferty.”

Ad. 19 – Według SIWZ.

- Pakiet Nr 3, Stół endoskopowy, punkt Nr 7 – „Czy Zamawiający dopuści stół składający się z leża dwusegmentowego bez otworu na twarz i zatyczki w podgłówku?”

Ad. 20 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 3, Stół endoskopowy, punkt Nr 10: „Czy Zamawiający dopuści stół, który półkę na np.: rzeczy pacjenta ma poniżej ramy leża od strony nóg lub głowy pacjenta?”

Ad. 21 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 3, Stół endoskopowy, punkt Nr 11 – „Czy Zamawiający dopuści stół, który regulacje wysokości ma w zakresie 59-96 cm, a szerokość wynosi 70,5 cm”

Ad. 22 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 3, Stół endoskopowy, punkt Nr 12 – „Czy Zamawiający dopuści stół, w którym regulacja podgłówka jest w zakresie – 20 do 54 °?”

Ad. 23 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr  2, Aparat EKG – „W punkcie 12 do SIWZ Zamawiający wymaga: „regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund)”.

Norma 60601-2-51 pn 51.108.3 wymaga min. 8 sekundowego zapisu EKG potrzebnego do analizy sygnału.

Pytanie: „Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG ze stałym 10 sekundowym zapisem badania automatycznego z regulowaną długością wydruku?”

Ad 24 - Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/746 37 03