Ostrów Mazowiecka, dnia 02.11.2016r.

SPZZOZ.XII.381.23-2/2016                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę pomp infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pomp strzykawkowych fabrycznie nowych 
z 2015r.”

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

- „Prosimy o dopuszczenie pomp infuzyjnych renomowanej firmy MEDIMA o następujących parametrach:

Parametry techniczne

Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml.

Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm

Strzykawki montowane od czoła .

Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy.

Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h

Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h

Bolus manualny i automatyczny

Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży

Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji

Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę.

Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji

Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków

Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia)

Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)

Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji

Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.

Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.

Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona

Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia

Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h

Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h

Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.

Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.

Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.

Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana).

Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

Instrukcja obsługi w języku polskim

Waga 2,5 kg

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC

Warunki serwisu i gwarancji zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza.

- „Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej, tłok strzykawki i docisk wystający poza obręb pompy. Warunki pracy: wilgotność względna 15-95% bez kondensacji pary wodnej. Dokładność ≤± 2%. Poziom ciśnienia okluzji: 11 poziomów w zakresie 150 mmHg do 975 mmHg. Zabezpieczenie przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki: IP 23, waga pompy poniżej 2,5 kg”

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03